ZX54a直流电阻器产品主要技术指标

- 用途
本型直流电阻器为串连十进盘所组成的多值电阻器，两接线柱之间的电阻值可以通过改变开关电刷触头位置而使其改变，能方便地整机校验0.05级以下的电阻器及整机校验携带式直流单臂电桥等。还可用于工厂、学校和科研单位作电测和在直流电路中作精密调节电阻之用。本电阻器具有零电阻小、电阻变差小的优点。

- 二、主要技术指标
1、电阻值调节范围：0.01～111111.10Ω
2、各步进盘准确度：
3、电阻器的起始电阻值为0.01Ω；
4、电阻器的参考功率：0.05W；标称使用功率：0.1W。
5、参考温度：20±0.5℃；标称使用温度：20±5℃。
6、参考相对湿度：40％～60％；
  标称相对湿度：25％～80％。
7、电阻器线路与外壳之间的绝缘电阻≥1×1010Ω。
8、电阻器线路与外壳之间，能经受频率为50HZ，电压为2000V的正弦波交流电压，历时1分钟不击穿。
9、外形尺寸：410×260×150mm。
10、重量：约5kg。

| 步进盘(Ω) | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度(%) | ±0.01 |  |  | ±0.05 | ±0.2 | ±1 | ±5 |
| 误差等级 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0.2 | 1 | 5 |

ZX54型实验室电阻器供直流电路中，作精密调节电阻或电阻标准，用于校验0.05级以下电阻箱，便携式直流电桥等

电阻变化范围：(0-10)(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000)Ω

准确度等级：0.01级

额定功率：0.1W

ZX25A，测量范围0.01-11111.11Ω

ZX36，测量范围，0-9999Ω

ZX85A，测量范围，0-11111.10Ω

ZX99A，测量范围0.1-1.1111110MΩ

ZX81，测量范围，0-11111.10Ω

ZX74测量范围，0.1-1111，110Ω

ZX54A测量范围，0-111111，10Ω

ZX79测量范围，0-111111.10Ω

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！